## Original
輸液ポンプ 点検報告書
機種名：
製造番号
製造販売業者
機器管理番号
購入年月日 |  |  | 実施年月日
項目 | 点検内容 |  |  |  |  | 評価
電気的 安全性点検 | 接触電流 | 正常状態（NC） | ： 100 μA以下（ |  | μA）
|  | 単一故障状態（SFC） | ： 500 μA以下（ |  | μA）
| 接地漏れ電流 | 正常状態（NC） | ： 5,000 μA以下（ |  | μA）
|  | 単一故障状態（SFC） | ：10,000 μA以下（ |  | μA）
| 接地線抵抗 | 抵抗値 | ： 0.2 Ω以下（ |  | Ω）
外装点検 | 装置に汚れ、ひび割れ、破損がないか
操作パネルの傷、はく離がないか
部品のゆるみ、ねじ、ナットのゆるみがないか
チューブクランプの破損がないか
電源コードの腐食や破損がないか
機能点検 | ドア開閉レバーがきちんと閉まるか
電源を入れた際にセルフチェック機能が働くか
ドアを開けたとき自動的にチューブクランプが閉じるか
動作中・異常発生時のランプが点灯・点滅するか
性能点検 | 流量精度 |  | mL/h | （ | mL/h）
| 閉塞警報 |  | kPa | （ | kPa）
滴下センサー動作の確認
気泡検知機能の確認
備考
総合評価