## Original
ベッドサイドモニター 点検報告書
機種名：
製造番号
製造販売業者
機器管理番号
購入年月日 |  |  | 実施年月日
項目 | 点検内容 |  |  |  |  | 評価
電気的 安全性点検 | 接触電流 | 正常状態（NC） | ： 100 μA以下（ |  | μA）
|  | 単一故障状態（SFC） | ： 500 μA以下（ |  | μA）
| 接地漏れ電流 | 正常状態（NC） | ： 5,000 μA以下（ |  | μA）
|  | 単一故障状態（SFC） | ：10,000 μA以下（ |  | μA）
| 接地線抵抗 | 抵抗値 | ： 0.2 Ω以下（ |  | Ω）
外装点検 | 装置に汚れ、ひび割れ、破損がないか
操作パネルの傷、はく離がないか
部品のゆるみ、ねじ、ナットのゆるみがないか
電源コードの破損がないか
機能点検 | 現在時刻の確認
電源を入れた際にセルフチェック機能が働くか
動作中・異常発生時のランプが点灯・点滅するか
性能点検 | SPO₂ | 酸素飽和度測定精度 | ：97 ± 4 ％ （ |  | ％）
|  | 脈拍数測定精度 | ：72 ± 3 拍 （ |  | 拍）
| 心電図 | 入力した波形が正常に出力されるか
| 体温部 | 体温測定精度 | ： ± 0.1 ℃ （ |  | ℃）
| 血圧部 | 最高血圧警報測定(上限値)： mmHg（ |  |  | mmHg）
|  | 最高血圧警報測定(下限値)： mmHg（ |  |  | mmHg）
備考
総合評価