## Original
電気メス 点検報告書
機種名：
製造番号
製造販売業者
機器管理番号
購入年月日 |  |  | 実施年月日
項目 | 点検内容 |  |  |  |  | 評価
電気的 安全性点検 | 接触電流 | 正常状態（NC） | ： 100 μA以下（ |  | μA）
|  | 単一故障状態（SFC） | ： 500 μA以下（ |  | μA）
| 接地漏れ電流 | 正常状態（NC） | ： 5,000 μA以下（ |  | μA）
|  | 単一故障状態（SFC） | ：10,000 μA以下（ |  | μA）
| 接地線抵抗 | 抵抗値 | ： 0.2 Ω以下（ |  | Ω）
外装点検 | 装置に汚れ、ひび割れ、破損がないか
アクティブコネクタ、マイクロバイポーラコネクタ、 対極板接続コネクタが清拭されているか
フットスイッチ及びコードに汚れや破損がないか
メス先電極及びコネクタ、対極板コード及びコネクタの破損がないか
メス先電極ホルダ、ハンドコントロールスイッチの破損がないか
電源コードの腐食や破損がないか
機能点検 | 電源投入時に各表示ランプ、指示ランプが点灯するか
切開、凝固、バイポーラの各表示ランプ、指示ランプが点灯するか
フットスイッチ接続コネクタ、マイクロバイポーラコネクタ、 対極板接続コネクタ、アクティブコネクタのあそびなど異常がないか
フットスイッチの機能に異常がないか
対極板アラームが鳴るか
出力設定に異常がないか
備考
総合評価