## Original
除細動器 点検報告書
機種名：
製造番号
製造販売業者
機器管理番号
購入年月日 |  |  | 実施年月日
項目 | 点検内容 |  |  |  |  | 評価
電気的 安全性点検 | 接触電流 | 正常状態（NC） | ：100μA以下 （ |  | μA）
|  | 単一故障状態（SFC） | ：500μA以下 （ |  | μA）
| 接地漏れ電流 | 正常状態（NC） | ：5,000μA以下 （ |  | μA）
|  | 単一故障状態（SFC） | ：10,000μA以下 （ |  | μA）
| 接地線抵抗 |  | ：0.2Ω以下 （ |  | Ω）
外装点検 | 装置に汚れ、ひび割れ、破損がないか
操作パネルの傷、はく離がないか
部品のゆるみ、ねじ、ナットのゆるみがないか
電源コードの腐食や破損がないか
機能点検 | 現在時刻の確認
電源を入れた際にセルフチェック機能が働くか
動作中・異常発生時のランプが点灯・点滅するか
備考
総合評価